答辩问题汇总

问题一：系统警报提示的依据是什么，有参照对比吗？

答：阈值参照临床通用正常值——心率 60–100、呼吸 12–20、体温 36.0–37.3，心律不齐以 RR 间期变异系数 CV > 0.12 为判据，分预警和危机两级。

问题二：为什么选择频带为5-18HZ？

答：5 Hz 以下排除 P/T 波和基线漂移，18 Hz 以上切除肌电和工频干扰，QRS 主要能量集中在 5–15 Hz，放宽到 18 Hz 保留更多 R 波斜率信息。

问题三：FIR滤波和LMS自适应滤波有什么区别？能不能替换

使用？

答：FIR 和 LMS 解决不同层次的问题——FIR 解决"滤除已知固定频段噪声"的问题，LMS 解决"有参考信号时消除时变干扰"的问题。无参考信号时，LMS 根本不能替代 FIR；有参考信号时，两者也是分工协作，不是互相替换。